附录1-2

导轮槽深检测过程测量不确定度评定

检验项目：导轮槽深误差测量

测量范围：200μm±20μm

测量方法：3-FN-QA-112、 3-FN-RD-410

一、建立数学模型

导轮槽深的示值误差计算公式为：

Y=X  单位：μm

式中:  Y-被测物体的尺寸； X-轮廓仪的实测值.

二、输入量不确定度评定

1.测量不确定度的A类评定（uA）

选择一导轮测量导轮槽深，用轮廓仪重复测量3次，得到一组数据：

205μm、  210μm、    206μm、

计算平均值：

采用极差法计算：

（重复测量3次n=3,查极差系数表，C=1.69）

日常测量3次：

三、测量不确定度的B类评定（uB）

1、uB是由轮廓仪误差引入。

轮廓仪已经过校准，测量长度的扩展不确定度U=1.8μm k=2，所以：

四、合成标准不确定度（uC）:

五、扩展不确定度(U)的评定

取包含因子k=2，

U=k×=2×1.95 ≈3.9μm

U= 4μm   k=2

六、报告结论：

导轮槽深测量控制要求：200μm，允许公差±20μm；

本导轮槽深测量过程结果为：Y=（207±4）μm （k=2）。

评定人;