测量设备溯源抽查表

编号：0154-2021-2022

| 企业名称 | 江阴长仪集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 制造部 | 标准时钟 | 12290302095 | NZ2903 | 2×10-7 | 铷原子频率标准装置 2×10-10 | 江苏省计量科学研究院 | 2022/6/7 | √ |
| 制造部 | 多功能单相标准电能表 | 1101028 | DSB-101 | 0.05级 | 三相电能表标准装置（100~0.1（含））A：0.01级，（0.1~0.05（含））A：0.02级，0.05A~5mA（含）：0.03级 | 江苏省计量科学研究院 | 2022/6/6 | √ |
| 制造部 | 单相电能表检定装置 | 1113024 | DJ-101 | 0.1级 | 三相电能表标准装置（100~0.1（含））A：0.01级，（0.1~0.05（含））A：0.02级，0.05A~5mA（含）：0.03级 三相标准功率电能表： ±0.01% | 江苏省计量科学研究院 | 2021/6/29 | √ |
| 品管部 | 耐压测试仪 | 3579 | CJ2671S | 5级 | 耐电压测试仪校验仪 MPE:0.5% | 江阴市计量测试检定所 | 2022/4/8 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | 7116061 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021/12/6 | √ |
| 品管部 | 紫外光加速老化试验箱 | 2021LB1217 | LBZN-P | 波动度：±0.5℃ 均匀度：±2℃ | 多点温湿度巡测仪 温度：±0.3℃ 湿度：U=1.0%RH（k=2） | 无锡市计量测试院 | 2021/12/15 | √ |
| 制造部 | 单相电能表校表单元 | 2113095 | NZ2011 | 0.05级 | 三相电能表标准装置（100~0.1（含））A：0.01级，（0.1~0.05（含））A：0.02级，0.05A~5mA（含）：0.03级 三相标准功率电能表： 0.01级 | 江苏省计量科学研究院 | 2021/12/10 | √ |
| 制造部 | 烙铁温度测试仪 | 30009000654526 | BaKon191K（0～600）℃ | U=1℃ k=2 | 特稳携式校验仪 0.02级 | 江阴市计量测试检定所 | 2022/3/3 | √ |
| 制造部 | 数字温湿度计 | 110807805 | HTC-1 | U=0.4℃ k=2 | 精密露点仪 露点：±0.2℃ 相对湿度：±1.0%RH | 江阴市计量测试检定所 | 2022/3/7 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司建最高计量标准1项，为“电能表检定装置”。测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备均委托江苏省计量科学研究院、无锡市计量测试院、江阴市计量测试检定所和苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司进行机构检定/校准，检定/校准证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年 6月 18日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。