编号：0651-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 2Cr13材料成分（Cr含量） 检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Cr：（12.00-14.00）% |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.33% |
|  |  | 公差T |  | 2.00% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.22% |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. 光谱仪 |  |  | （0.0025-99.99）% |  |  |  | Cr:±0.01% |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | BC/MT-02-2021 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 光谱仪操作规程 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度（10~30）℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 常云（培训合格上岗） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022 年06月25日           审核员：                 企业部门代表：