编号：0041-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀体表面粗糙度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≤0.8μm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 表面粗糙度控制范围在Ra≤0.8μm，即为计量要求。 - 测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.8×1/3=0.27μm - 导出测量设备校准U95允≤△允×1/3=0.27μm×1/3=0.09μm 4、测量范围推导：Ra≤0.8μm选择测量范围：量程Ra(0～25）μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 粗糙度仪 AMK-LS03 |  | MARSURFPCV |  | MPE: ±Ra*7% U=0.0099μm k=2 |  | 22CD818057336 | 2022年3月3日 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围Ra(0～25）μm，满足计量要求的测量范围Ra：≤0.8μm的要求； 测量设备的校准U=0.0099μm k=2，满足计量要求的U95允≤0.09μm 的要求； 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年03 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 06 月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |