测量设备溯源抽查表

编号：0041-2019-2022

| 企业名称 | 徐州阿马凯液压技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准 机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 阀分厂 | 数显卡尺 | A20284618 | （0-150）mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置四等 | 徐州市检验检测中心 | 2021.11.04 | √ |
| 阀分厂 | 气动量仪 校准规 | 221138436 | ∅12.070 | U=1.6μm（k=2） | 万能测长仪MPE:±(0.5+5×10-6L)μm | 徐州市检验检测中心 | 2022.05.27 | √ |
| 质量保证部 | 弹簧拉压试验机 | 42520 | TLS-S10001 | 1级 | 标准测力仪 0.1级 | 徐州市检验检测中心 | 2022.03.14 | √ |
| 质量保证部 | 三坐标测量机 | 74173155CA | GLOBAL07.10.07 | ±(1.7+3L/1000) μm | 量块3等 | 徐州市检验检测中心 | 2022.03.03 | √ |
| 阀分厂 | 平板 | LP05 | 1000*1200)mm | 1级 | 电子水平仪MPE± (1+A×2%)△ | 徐州市检验检测中心 | 2022.03.03 | √ |
| 质量保证部 | 数字温湿度表 | 221148748 | HTC-1 | 温度U=0.5℃ 湿度U=2%RH（k=2） | 温湿度箱：溫U=0.5℃（k=2）湿U=1.8%RH（k=2） | 徐州市检验检测中心 | 2022.06.23 | √ |
| 质量保证部 | 洛氏硬度计 | 0007 | 300HRSS-150 | ±1.5HRC | 洛氏硬度块U=0.3HRC(k=2) | 徐州市检验检测中心 | 2022.03.14 | √ |
| 阀分厂 | 防爆 电子台秤 | 17585638 | ETX | 3级 | 衡器检定装置M1等级 | 徐州市检验检测中心 | 2022.01.25 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量保证部负责溯源。公司测量设备全部委托徐州市检验检测中心机构检定/校准，校准/检定证书由质量保证部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 06月27日~06月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。