测量设备溯源抽查表

编号：0580-2021-2022

| 企业名称 | 江苏托普轮胎股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 深度尺 | TP-05 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块4等 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2022.03.25 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 180510934 | （0-0.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2022.03.02 | √ |
| 品质部 | 电子万能试验机 | 130316 | DL-D5000N | ±1% | 标准测力仪0.1级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.03.24 | √ |
| 品质部 | 邵氏硬度计 | 19180 | LX-A | ±1HA | 邵氏硬度计检定装置Urel=0.05%（k=2） | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.03.24 | √ |
| 生产部 | 温度继电器 | TP-082 | TCD-8031 | U=1.0℃（k=2） | 特稳携式校验仪0.02级 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2022.03.30 | √ |
| 品质部 | 测厚仪 | 9120413 | （0-10） m m | U=2μm（k=2） | 量块3等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.03.24 | √ |
| 品质部 | 橡胶可塑性试验机 | 20180816 | MZ-4014 | U=0.5℃（k=2） | 多功能过程信号标准器（温度）U=0.4℃（k=2） | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.03.24 | √ |
| 品质部 | 电热鼓风干燥箱 | 85526 | SD101-2 | U=0.4℃（k=2） | 温湿度巡检仪（温度）0.01级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.03.24 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司、南京永衡计量测试技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查8件情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年 06 月 29 日~ 06月 29 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。