编号：0580-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 橡胶与金属粘合强度测定过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≥25kN/m |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±2.5 kN/m |
|  |  | 公差T |  | 15kN/m |  |  |  | 允许不确定度 |  | 1.67 kN/m |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. 电子万能试验机 |  |  | （0-5）kN |  | U=0.2% k=2 |  | ±1% |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | TP/KZGF02-2021 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 7760-2003 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | （23±2）℃，（50±10）%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 沈宇婷（检验员资格证书,有效期至2024年7月31日） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022 年06月29日           审核员：               企业部门代表：