编号：0827-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | S092 (LFO00395) | (0~150)㎜ | ±0.03㎜ | 量块5等 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2021.12.25 | √ |
| 质检部 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 201011003 | SC101-2A | U=0.2℃,k=2 | 温湿度巡检仪 温度: U=(0.09~0.29)℃,k=2 湿度: U=(1.0~1.6)%RH,k=2 | 湖北省计量测试技术研究院荆州分院 | 2022.3.17 | √ |
| 生产车间 | 压力变送器 | A338039903S029 | (0~160)MPa | U=0.02mA,k=2 | 智能数字压力校验仪 0.1级 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2022.3.21 | √ |
| 生产车间 | 深度游标卡尺 | S465 (LFJ00184) | (0~300)㎜ | U=0.02㎜,k=2 | 量块5等 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2022.3.15 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | S105 (LEM01353) | (25~50)㎜ | U=2μm,k=2 | 量块4等 测长仪 U=(1+L/200)μm,k=2 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2021.12.25 | √ |
| 生产车间 | 高度游标卡尺 | S272 (LFE00125) | (0~500)㎜ | U=0.02㎜,k=2 | 量块5等 | 中石化四机石油机械有限公司计量检测中心 | 2022.3.21 |  |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、中石化四机石油机械有限公司计量检测中心、荆州市世纪派创石油机械检测有限公司、湖北省计量测试技术研究院荆州分院检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年6月19日全天~2022年6月20日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。