附1：

水泥烧失量检测过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、LFSN/ZKS-08《质控室控制组操作规程》及作业文件及仪器使用说明书和相关设备操作规范。

1.2、环境条件：环境温度：（10~30）℃；相对湿度：（20~65）%。

1.3、检测设备：电子天平，(0-220)g,最大允许误差±0.0001g；

1.4、被测对象：烧失量：≤5%（按取样1g粉末换算为0.05g）

5、测量过程：

1.5.1、原理：将1g粉末放入称量皿后，放入（0-1200）℃的箱式电阻炉内进行烘干，通过称量烘干前（重量M1）后（重量M2）（结果均应精确至±0.0001g）的失去游离水占试验重量的百分比，可以计算出样品的烧失量。

1.5.2、测量过程

取已恒重的称量瓶称取1g(精确至0.0001g)试样,放入箱式电阻炉内,同时加热至所需温度950℃±25℃，经30min后取出称量瓶,放人干燥器中冷却至室温后称重。

1.5.3 计算公式：

水分按照下列公式进行计算，水分结果保留小数点后两位。

M1-M2

水分(%)=        ×100

M1-M0

公式中：

M0   ----  空盒子及盒盖的总重量；

M1  ----  烘干前样品+盒子的总重量；

M2  ----  烘干后样品+盒子的总重量

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ----被测样含量检测结果

- -----被测样含量的测得值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源：测量重复性引入的标准不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2；

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度，做A类评定测量：在电子天平正常工作状态下，同一组人，用同一台仪器，在相临近的时间内，对被测样品连续测量10次后计算得到10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L（g） | 0.0342 | 0.0344 | 0.0342 | 0.0344 | 0.0344 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L(g) | 0.0342 | 0.0344 | 0.0342 | 0.0344 | 0.0342 |

测得值的算术平均值：x=k=1nxkn＝0.0343g

单个测量值的实验标准差：s=k=1nxk-x2n-1＝0.00011g

被测量估计值（L(g)）标准不确定度分量u1：（L(g)为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=S=0.00011g

3.2、测量设备引入的标准不确定度u2评定

3.2.1依据电子天平的校准证书上，最大允许误差±0.0001g，按均匀分布，半宽a=0.0001g,服从均匀分布，取α=3，则：

u2.1=0.00013=0.000058g

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.00011g |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.000058g |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

uc=u12+u22 =0.00012g

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ k·uc＝2×0.00012g=0.00024g

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.00024g, k = 2

编制：刘洪瑞