编号：0077-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 剩余电流测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (150±7.5)mA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB 14287.2-2014 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 测量参数的公差范围T=±7.5mA； 2、测量设备的最大允许误差△允 ≤T×1/3=±7.5×1/3=±2.5mA ； 3.测量设备测量不确定度推导: U95允≤△允×1/3=5/3=1.67mA； 4.测量范围的导出：被测参数范围150mA，导出的测量设备测量范围上限为200mA，选择0-500mA档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 单三相便携式 电能表检测装置 / CS-02 |  | SYM33B |  | ±0.5% |  | HC210809310 | 2021.08.09 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围选择0-500mA档，满足计量要求的测量范围150mA； 测量设备的示值误差±0.5%，当检测150mA时，允许误差为±0.75mA,满足导出的计量要求最大允许误差△允=±2.5mA，满足要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 07月 08 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求， - 计量要求导出方法正确， - 测量设备的配备满足计量要求， - 测量设备经过校准， - 测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 07月 13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |