测量设备溯源抽查表

编号：0077-2020-2022

| 企业名称 | 杭州开地信息技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 数字万用表 | CS-01 | UT8900D+ | DCV: Urel=0.2% ACV: Urel=0.3% DCA: Urel=0.3% ACA: Urel=0.5% 电阻：Urel=0.2% K=2 | 多功能校准仪 MPE:±0.02% | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2022.07.08 | √ |
| 质检部 | 单三相便携式电能表检测装置 | CS-02 | SYM33B | ±0.5% | 三项标准测试器 0.02级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.08.09 | √ |
| 质检部 | 4-20mA回路校正器 | CS-03 | PROVA | Urel=4×10-4Ma, k=2 | 数字多用表 5.7x10-4~2.4x10-3 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.08.09 | √ |
| 质检部 | 数显卡尺 | CS-04 | (0-200)mm | ±0.02mm | 数显千分尺 U=1um，K=2 刀口形直尺 U=1um，K=2 | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2021.08.11 | √ |
| 质检部 | 兆欧表 | CS-05 | ZC25-3 | 10级 | 数字多用表 DCV:U=0.002% ACV:U=0.01% DCA:U=0.005% ACA:U=0.02 R:U=0.003% K=2 | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2021.08.11 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳精宇航检测技术有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司进行校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 07 月 12 日~ 07 月 13 日 上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。