编号：0088-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 筒纱百米重量测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0.1-10）g,±0.05g |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | DG-SJ-01-02-2018 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 计量要求导出：T= ±0.05g - 测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=±0.017g。 3、测量设备不确定度推导： = 0.034×1/3=0.013 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准证书编号 | 校准日期 |
|  | 电子天平 71811 |  | JA203SD |  | 0<m≤500e时，±0.5e ±0.005g U=0.002g k=2 |  | 2021-2-24-02686 | 2021-11-17 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0-210）g，满足计量要求的测量范围(0.1-10)g的要求； 测量设备最大允许误差±0.005g，满足计量要求的最大允差±0.017g的要求； 测量设备校准U=0.002g k=2，满足计量要求的U95允≤0.013g 的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年12 月07 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年07 月17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |