编号：0108-2019-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | PVC拉伸强度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质保部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 拉伸强度≥7.5MPa(90.0N) |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  |  |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | 精确至0.1N |  |  |  | 其他要求 |  | 试验机分辨率0.001N |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| 1. 万能试验机 |  |  | (0-50)kN |  | / |  | （0-5）kN档 ±0.01N |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/XH.QEO.QW-159 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | XH-SJ-01-2018 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度（23±2）℃ |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 黄桂娟（培训合格上岗） |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022 年07月18日         审核员：                 企业部门代表：