编号：0143-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 变压器绕组阻值检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | ≤10Ω, ±1% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | RE-JY-03《成品检验规范》5.1条款 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、被测参数的允差±1%即在10Ω处T=±0.1Ω 导出测量设备最大允许误差：△允=T×1/3=±0.033Ω 2、测量设备不确定度推导: =0.066×1/3≈0.022Ω 3、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(5-15) Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准证书 编号 | 校准日期 |
|  | 直流电阻 测试仪 1189975 |  | JYR(20C) | 0.2级， 1A时：（20mΩ～24Ω) 分辨力0.01Ω |  |  | 22C00649 | 2022.5.31 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围1A时：（20mΩ～24Ω)，满足计量要求的测量范围(5-15)Ω的要求。 2）测量设备最大允许误差±0.2%即在10Ω处±0.02Ω，满足计量要求最大允许误差±0.033Ω的要求。 3）测量设备校准不确定度U=0.003Ω,k=2 满足计量要求测量不确定度0.022Ω的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 06 月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备检定/校准； 5. 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年07 月19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |