受理编号：0844-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 灭火器的筒体壁厚测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0.9±0.07）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB4351.1-2005 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量设备最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±0.07/3=±0.023mm 2、测量设备校准不确定度推导： = 0.015mm 3、测量范围推导：被测参数值0.9mm，选择测量设备的量程为：（0-25）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/ 编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 尖头千分尺/41166 |  | （0-25）mm | ±0.004mm 校准结果 U=1µm k=2 |  | CD2022061678 |  | 2022.06.20 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为(0-25)mm，满足导出计量要求测量范围0.9mm的要求； 测量设备的最大允许误差为±0.004mm，满足导出计量要求最大允许误差△允=±0.023mm 的要求； 测量设备的校准U=0.001mm k=2，满足导出计量要求U95允=0.015mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 06 月 24 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 07 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |