编号：0844-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 灭火器的筒体壁厚测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 0.9mm |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.023mm |
|  |  | 公差T |  | ±0.07mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.015mm |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 |  | 其他 计量特性 | 是 |
| 1. 尖头千分尺 |  |  | （0-25）mm |  | U=1µm k=2 |  | ±0.004mm |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HH/Q-2022-A-1 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 尖头千分尺操作规程 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王喜（培训合格上岗） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 灭火器的筒体壁厚测量过程不确定评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 灭火器的筒体壁厚测量过程有效性确认表 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 灭火器的筒体壁厚测量过程监视统计记录表及控制图 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022  年 07  月 12   日    审核员：                企业部门代表：