[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0851-2022
审核员现场审核记录

企业名称:青岛森天环境科技有限公司 
审核员：                                            

审核日期：2022年06月26日上午至2022年06月26日下午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？使用环境条件是否满足要求？ 
	4.0总要求

6.3.2环境
	为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理孙爱华赋予商务部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。

   企业已识别出了主要产品的测量过程11个，“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程”1个关键测量过程，重要测量过程9个。已将12台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。
企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。
	管理者代表

商务部

人事部

	否

	2


	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能
	企业编写了STHJCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。

企业已在《质量手册》和STHJ-CLCX01-2022《计量职责管理程序》中，规定了企业计量职能机构是商务部，并规定了总经理7项、管理者代表7项职能和计量职能部门商务部11项计量管理职责。 
	管理者代表

商务部

人事部

	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	商务部组织技术工程部、人事部、销售部等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。

企业已识别出了主要产品的测量过程11个，“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程”1个关键测量过程，重要测量过程9个。抽查“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程”1个关键测量过程的《计量要求导出和计量验证记录》等，均符合要求。

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

查企业未收到客户投诉。
	管理者代表

商务部

人事部

	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查企业STHJCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标4项，包括：“关键过程测量设备计量确认100%、测量过程失控不超过24小时、顾客满意度达到95%、培训合格率100%”按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%”。有具体指标。质量目标与计量方针一致。

查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》，查商务部分解了1项质量目标、技术工程部分解了2项质量目标、销售部及人事部均分解了1项质量目标。质量目标均已分解到4个部门。

查《2022年度测量管理体系质量目标实现情况统计表》1份，企业对2022年度第一季度、第二季度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。
	管理者代表

商务部

人事部

	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？

是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	查《2022年测量管理体系管理评审计划》，企业于2022年5月12日召开了测量管理体系管评会议。会议由总经理主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。

查《2022年测量管理体系管理评审报告》和抽查管评输入报告8份，汇报内容包括2022年测量管理体系运行情况、质量目标完成目标、客户满意度调查情况、内审实施和完成情况、人员能力及培训情况、测量过程控制情况、供方评价情况等，覆盖了企业4个部门。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。
	管理者代表

商务部


	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？

企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	查企业 STHJ-CLCX05-2022《人力资源管理程序》，规定了总经理、管理者代表、商务部等4个部门及各类计量人员的职责。

查《2022年测量管理体系培训计划》，培训内容有 “质量手册、程序文件宣贯培训”、 “GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”2项，查《2022年培训记录》1份，完成情况与培训计划符合。符合要求。

查培训试卷“GBT19022测量管理体系 测量过程和测量设备中标准条款的理解”1份，参培人员分别为商务部宋相燕、人事部赵眳华、技术工程部刘林等4人，查《培训签到表》和《学员评价表》各1份，已对4名学员完成了评价。查《培训实施申请表》、《培训签到表》和《学员评价表》各1份，培训时间和《2022年测量管理体系培训计划》相符。

抽查环境监测人员资质证书2份，其中：宋一戈：《2020年第一期环境空气自动监测运维与质控培训班》项目培训考核证书，证书编号：2020-JCJS-21901188，发证日期：2020年7月9日，发证机构：中国环境监测总站；周东旭：《2022年第一期环境空气自动监测运维与质控技术培训班》项目培训考核证书，证书编号：2022-JCJS-07101164，发证日期：2022年4月13日，发证机构：中国环境监测总站。符合要求。
	管理者代表

商务部

人事部

	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编写了STHJCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》，发布和实施时间为2022年01月10日。企业编制了《测量管理体系程序文件》共20个，发布和实施时间为2022年01月10日，手册和程序文件均覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

查《企业标准清单》，企业产品依据的主要技术标准HJ193-2013《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》、HJ654-2013《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》等文件进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。
	管理者代表

商务部

人事部

	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备


	查企业STHJ-CLCX10-2022《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由商务部负责测量设备全过程管理。

查企业已将12台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。

查台账中出厂编号为20L109753、规格型号为SW-572的数字温湿度计，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、校准日期、管理状态等，信息基本符合标准要求。其校准日期为2022年02月28日，有效日期为2023年02月27日，检定机构为“青岛市计量技术研究院”，校准证书信息和台账符合要求。
	管理者代表

商务部

 
	否

	9
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？

企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了STHJ-CLCX12-2022《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。

查商务部提供的原材料、仪器及配件的《采购单》15份，采购日期为2022年1月15日-2022年5月12日，查《2022年度供应商评估计划》，合格供方10家。查《供应商初审评估资料》、《供应商定期考核表》2份，已对主要供方“青岛奥途康程科技有限公司（主供工控机）”、“北京频特仪器有限公司（手持流量计）”进行评价，评审内容符合要求。
	管理者代表

商务部


	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则7.1.4计量确认过程记录
	企业编写了STHJ-CLCX13-2022《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准验证的要求和方法。

查企业按照STHJ-CLCX09-2022《标识管理程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。

查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。

抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。
	管理者代表

商务部


	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了STHJ-CLCX14-2022《计量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。

企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。
查企业暂时无停用、维修的测量设备。
	管理者代表

商务部


	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了STHJ-CLCX10-2022《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。


	管理者代表

商务部


	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编写了STHJ-CLCX15-2022《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程11个、关键测量过程1个，重要测量过程9个，均纳入测量过程管理范畴。
抽查《臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程控制规范》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了计量确认。1个关键测量过程名称为“臭氧气态分析仪浓度示值误

差测试过程”，使用的测量设备为“臭氧气态校准仪”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。
	管理者代表

商务部


	否

	14
	测量不确定度评定是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查企业编制的STHJ-CLCX16-2022《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。

抽查了企业编制的《臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程测量不确定度评定报告》，评定方法正确，结果符合要求。
	管理者代表

商务部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业编写了STHJ-CLCX17-2022《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。

企业未建立最高计量标准开展检定工作。测量设备按周期送检计划进行委外检定/校准，均列入计量管理工作。企业测量设备委外校准服务方2家为“青岛市计量技术研究院”、“江苏省环境监测中心”。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查出厂编号为“21040205”的“恒温恒湿称重系统”校准证书，到期未及时送检。
	管理者代表

商务部


	不符合02

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8.1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。

查关键测量过程“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程控制监视分析表及控制图”1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。
	管理者代表

商务部


	否

	17
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2

顾客满意
	企业编制了STHJ-CLCX02-2022 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

查《测量管理体系客户满意度调查计划》和《测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业于2022年3月5日至25日对内、外部顾客满意度进行了调查，共发出调查问卷8份，其中内部调查问卷5份，外部调查问卷3份，内部顾客满意度为97.5%，外部顾客满意度98%。公司目标要求95%。符合要求。
	管理者代表

商务部

人事部

	否

	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查《2022年测量管理体系内审计划》，于2022年4月18日-19日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，由组长韩甜甜、组员刘林组成的审核组，对企业的管理层及4个部门进行了全要素的审核，出具了《测量管理体系内部审核报告》。

查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》1份，涉及标准条款为“6.3.1测量设备”。查《测量管理体系内审不符合整改计划》和《测量管理体系内审不符合整改报告》各1份，不符合项已于2022年4月29日前全部关闭。

审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理者代表

商务部


	否

	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编写STHJ-CLCX18-2022《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。

企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程控制监视分析表及控制图”1份，已进行持续监控，符合要求。
	管理者代表

商务部


	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了STHJ-CLCX19-2022《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。

企业于2022年4月18日-19日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。
	管理者代表

商务部

人事部

	否

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了STHJ-CLCX20-2022《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。

查《2022年测量管理体系内审不符合整改计划》和《2022年测量管理体系内审不符合整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。
	管理者代表

商务部

人事部

	否

	22
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	企业主要耗能为电。2022年全年用电9072度。共计折合1.11吨标煤。企业不是重点用能单位。
	商务部
	否

	23
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业无强制检定设备。

查《臭氧校准仪（工作标准）量值传递记录表》、《PM2.5自动监测仪质控工作记录》等文件中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	
	否


 2 / 4

