编号：0102-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 热量表配对温度传感器示值误差检定过程 |  | 被测参数要求(含公差) | △θmin=3K ±（0.5+9/△θ）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T32224-2020 |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 计量要求导出：△θ=3K时，θ=±（0.5+9/3）%×3K =±(1.5+9)%K=±0.105K - 测量过程最大允许误差：取温差为3K △允=△θ×1/3=±0.105K/3=±0.035K 3、测量设备不确定度推导：U95允≤∆允×13=00.070×13=0.0233K 4、热量表配对温度传感器要求温差范围为（3-90）K，高温端为90℃。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 标准铂电阻温度计 9278 |  | WAPB-2 | ±2.5mK(0.0025℃) | RG022-228047993 | 2022.06.15 |
|  | 恒温槽 8160 |  | HTS-95A | 波动性U=4mK(k=2) 均匀性U=3mK(k=2) | 22RG818069598 | 2022.06.14 |
|  | 热电偶热电阻测试仪20274 |  | HY2003A | 100Ω处，U=0.0010Ω k=2 | 22DX818069343 | 2022.06.14 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0℃~419.527℃，满足计量要求的热量表配对温度传感器要求温差范围为（3-90）K，高温端为90℃，要求测温范围为 （0-90）℃。； 测量设备最大允许误差为恒温槽、铂电阻温度计与热电偶电阻测试仪合成误差，其值为： u=u铂电阻2+u恒温槽2+u测试仪2=±0.0061℃，两次测量算取温差的误差uθ=2uT=0.0086K满足于测量过程最大允许误差0.070K的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年06 月18 日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年06 月 30 日 |  |  |  |  |  |  |