编号：0013-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铁含量测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （63.6±0.4）% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺规范 GB16597-1996《冶金产品分析方法X射线荧光光谱法通则》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．测量过程计量要求应： （1）全宽范围：T=0.4*2=0.8% （2）满足测量能力指数：Mcp=T/2U≥1.1 Mcp=T/2U=0.8%/2×0.3%=1.33 2、测量范围推导：Fe: （63.6±0.4）% 选取测量范围0~100% X射线荧光光谱仪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | X射线荧光光谱仪/12NC943004400301 |  | PW4400/30型 |  | A级，U=0.3%（k=2） |  | JD818017882-001 | 2022.06.02 |
| 计量验证记录 1、X射线荧光光谱仪测量范围0~100%，满足铁含量（63.6±0.4）%测量要求。 2、X射线荧光光谱仪经校准属于A级，其扩展不确定度U=0.3%（k=2），通过测量能力指数进行验证，Mcp=T/2U=0.8/2*0.3=1.33大于1.1，则满足使用要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年6月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年06月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |