测量设备溯源抽查表

编号：0125-2020-2022

| 企业名称 | 北京捷杰西石油设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | 1203050840 | (0-150)mm | ±0.02mm | 4等量块 | 北京量传技术服务有限公司 | 2021.8.11 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 04-4537 | (0-25)mm | ±0.004mm | 4等量块 | 北京量传技术服务有限公司 | 2021.8.11 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 04-4347 | (25-50)mm | ±0.004mm | 4等量块 | 北京量传技术服务有限公司 | 2021.8.11 | √ |
| 质量部 | 洛氏硬度计 | R3628TR | HR-150A | U=0.8HRC k=2 | U=0.4HRC k=2标准硬度块 | 北京量传技术服务有限公司 | 2021.9.18 | √ |
| 质量部 | X射线荧光光谱仪 | 843253 | Element-S | U=0.04% K=2 | 碳钢光谱分析用标准物质，一级 | 苏州市计量测试院 | 2022.1.17 | √ |
| 质量部 | 耐震压力表 | 5336518050001 | (0-10)MPa | U=0.4%FS | 0.05级数字压力计 | 北京量传技术服务有限公司 | 2022.2.28 | √ |
| 生产部 | 游标高度尺 | 2302260386 | 0-500mm | ±0.02mm | 4等量块 | 北京量传技术服务有限公司 | 2021.8.11 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准。公司测量设备全部委托北京量传计量技术服务有限公司、苏州市计量测试院等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 7 月 4 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。