编号：0860-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀杆硬度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （200~275）HB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） ．测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=75×1/3=25HB 2. 测量设备校准不确定度推导： =25×1/3=8.3HB 3．测量范围推导：（200-275）HB ，测量范围向两边延伸为：（150~450）HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 里氏硬度计 SF07090211 |  | HL-1000A |  | ±2%HB 检测（200~275）时，允许误差为±（4~5.5）HB |  | JX-2022-F-0308177W | 2022.03.08 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为（127~651）HB，满足导出计量要求测量范围（150~450）HB的要求； 测量设备的最大允许误差为±2%HB，检测（200~275）时，允许误差为±（4~5.5）HB，满足导出计量要求最大允许误差△允≤±12.5HB 的要求； 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年03 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年07 月 14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |