测量设备溯源抽查表

编号：0860-2021-2022

| 企业名称 | 福建泉牌阀门科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 里氏硬度计 | SF07090211 | HL-1000A | ±12HLD | 标准里氏硬度块 U=3 HLD, K=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2022.3.8 | √ |
| 品管部 | 测厚仪 | 10724080 | TT110 | ±0.1mm | 标准厚度块 （0.5-200）mm/ MPE: ±0.01mm | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2022.3.8 | √ |
| 品管部 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-50 | CD130823 | 1.0级 | 数显式标准测力仪 0.3级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2022.3.8 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 11122637 | （0-500）mm | ±0.05mm | 量块 4等 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2022.3.8 | √ |
| 生产技术部 | 外径 千分尺 | 14454 | （125-150）mm | ±5μm | 标准量块 4等 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2022.6.27 | √ |
| 品管部 | 压力表 | HY72522723746 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 数字精密压力表 0.5级 | 福建省计量科学研究院 | 2022.3.23 | √ |
| 生产技术部 | 精密压力表 | 15120901 | （0-2.5）MPa | 0.4级 | 智能数字压力校验仪表0.02级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2022.3.8 | √ |
| 生产技术部 | 内径 百分表 | H13400/H06235 | （160-250）mm | 相邻误差 ±8μm | 指示表全自动检定仪 （0-50）mm/任意1mm范围：U=0.3μm, k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2022.3.8 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海捷祥测控技术有限公司和福建省计量科学研究院检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年07 月13 日~ 07 月 14 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。