测量设备溯源抽查表

编号：0583-2021-2022

| 企业名称 | 中韩（武汉）石油化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 动力部（炼油） | 旋进旋涡流量计 | S20082902 | SA80TED12A200C | 1.0级 | 临界流喷嘴气体流量标准装置 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.10.26 | √ |
| 乙烯动力部 | 电子皮带秤 | PD120361 | ICS-PCR-4-100 | 0.5级 | 连续累计自动衡器检定装置：M1级、M12级 | 武汉市度量衡管理所 | 2022.6.15 | √ |
| 炼油二部 | 可燃气体检测报警器 | 08077919 | PICKETER-EX | ±5%FS | 可燃气体检测报警器检定装置 ±5%FS | 武汉检安石化工程有限公司 | 2022.3.23 | √ |
| 炼油三部 | 压力表 | 16042556 | （0～2.5）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准器编号：2008.4.1552 | 中韩（武汉）石油化工有限公司检验计量中心 | 2022.5.24 | √ |
| 检验计量中心 | 精密压力表 | JP-210517518 | （0～40）MPa | 0.4级 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2022.04.27 | √ |
| 环氧芳烃部 | 电子汽车衡 | Q01453-6GN | SCS-80 | 级 | 非自动衡器检定装置：M1级、M12级 | 武汉市度量衡管理所 | 2022.6.15 | √ |
| 检验计量中心 | 自动闪点分析仪 | 60071590 | PMA5 | U=4.5℃,(k=2) | 闭口闪点标准物质U=3.0℃,(k=2) | 湖北省计量测试技术研究院 | 2021.8.3 | √ |
| 公用工程部(炼油) | 便携式硫化氢气体检测报警器 | 171002Z-039 | TANGO TX1 | 合格 | 硫化氢气体检测报警器检定装置 | 武汉检安石化工程有限公司 | 2022.6.17 | √ |
| 审核综合意見： 企业检验计量中心建立了16项最高标准，在企业内部范围内开展检定和校准。企业测量设备除自检外，其余测量设备委托具备资质的湖北省计量测试技术研究院、武汉市度量衡管理所、武汉检安石化工程有限公司等机构检定/校准。现场抽查了企业8台测量设备的检定/校准证书，溯源符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年7月11日~ 7月13日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。