| 企业 名称 | 南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司） |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 万能 试验机 | JG0452G | BTC-EXMACR | 1级 | 标准测力仪 0.3级 | 南通市计量 检定测试所 | 2019.09.19 | √ |
| 质管部 | 电导率仪 | JC0083G | DDS-320 | 3.0级 | 电导率仪检定装置 交流电阻箱MPE:±(0.05-0.1)% 电导率标准溶液Urel=0.25% k=2 | 南通市计量 检定测试所 | 2019.09.20 | √ |
| 质管部 | 气相色谱仪 | US10304052 | 6890N | U=10% k=2 | 氮中甲烷气体标准物质U=1.5% k=2 | 南通市计量 检定测试所 | 2019.09.20 | √ |
| 生产车间 | 化学需氧量（COD）在线自动监测仪 | CD20150069 | TZ-CODcr-1001 | U=3% k=2 | 化学需氧量（铬法）成分标准物质 Urel=2% k=2 | 南通市计量 检定测试所 | 2019.09.20 | √ |
| 生产 车间 | 电磁流量计 | 373201D245 | SITRANS F M MAG 5100W | Urel=3% k=2 | 体积管流量 标准装置 Urel=0.05% k=2 | 南通市计量 检定测试所 | 2019.09.10 | √ |
| 生产 车间 | 定量包装秤 | CD077086B | XCPBT05 | 0.2级 | 砝码 M1、M2等级 | 南通市计量 检定测试所 | 2019.10.11 | √ |
| 生产 车间 | 可燃气体 测报仪 | XCPBTBJY08 | SGA-500B-EX-IR | ±5%FS | 空气中异丁烷气体标准物质 Urel=1.5% k=2 | 南通市计量 检定测试所 | 2019.06.12 | √ |
| 生产 车间 | 电子台秤 | XCPBT01 | TCS-100 | Ⅲ级 | 砝码 M1、 M2等级 | 南通市计量 检定测试所 | 2019.04.12 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构（南通市计量检定测试所）进行检定和校准。查8份测量设备检定和校准证书，都在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年12月20日 上午至2019年12月20日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |