编  号：0160-2018-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 11万吨聚丙烯成品包装料袋称重计量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 聚丙烯车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 25kg |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 83.3g |
|  |  | 公差T |  | 1% |  |  |  |  | 允许不确定度 | __ |
|  |  | 其他要求 |  | __ |  |  |  |  | 其他要求 | __ |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.电子秤（编号T-002） |  |  | （0-60）kg |  | —— |  | ±30g， ±0.1％ | —— |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 11万吨聚丙烯成品包装料袋称重计量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJF1070-2005 《定量包装净含量计量检验规则》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 宋龙吉 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 详见附件A《聚丙烯成品包装料袋称重计量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 详见附件B《聚丙烯成品包装料袋称重计量过程有效性确认》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 详见附件C《聚丙烯成品包装料袋称重计量过程监视记录和控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 详见附件C《聚丙烯成品包装料袋称重计量过程监视记录和控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： - 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2019年12月19日    审核员：                企业部门代表：