附1:

1米整体直管3105小头外径尺寸测量过程不确定度评定报告

- 测量过程

- 1.1、测量方法：依据HFZN-ZY-202201《测量作业指导书》。

1.2、环境条件：常温

1.3、测量设备：（0～300）mm的数显卡尺，最大允许误差：±0.04mm，U=0.01mm,k=2

1.4、被测对象：外径尺寸Φ116.30±0.11mm

1.5、测量过程：按照HFZN-ZY-202201《测量作业指导书》，首先对数显卡尺对零位，直接测量外径尺寸，并读出显示数据，记录测量结果。

- 数学模型

f=d

式中：f－外径尺寸测量结果；   d－外径尺寸读数值;

3、输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要为：测量重复性引入的标准不确定度分量u1；测

量设备引入的标准不确定分量u2；

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定。

对测量重复性引入的标准不确定度分量进行A类评定。在数显卡尺正常工作状态下，由相同的操作人员，用同一只数显卡尺，在相临近的时间内，对同一个被测样品连续测量10次数据如下表1：

| 序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d（mm） | 116.32 | 116 .36 | 116.32 | - 116.32 | 116.36 |
| 序号n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d（mm） | 116.34 | 116.34 | 116.36 | 116.36 | 116.32 |

表1：重复性数据

测量值的平均值：

单个测得值的实验标准偏差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=s=0.019mm

3.2、测量设备引入的标准不确定度影响分量u2的评定

查数显卡尺的校准证书，最大允许误差为±0.04mm，按照均匀分布，半宽a=0.04mm，取包含因子k=,则由测量设备引入的标准不确定度分量为：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总：

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.019mm |
| 标准不确定度u2 | 测量设备 | 0.023mm |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 则：

扩展不确定度U＝ kuc＝2×0.03mm＝0.06mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.06mm  k = 2

评定人：李宗明