编号：0105-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 北京嘉洁能科技股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 品管部 陪同人员:尚凌雪 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 现场使用的编号S-11-002的低温恒温槽，检定有效期2022年7月30日，没有及时送检，超周期使用。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2溯源性条款。属于次要不符合项。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.3.2溯源性条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022、08、30 |  |  |  |
| 纠正措施: 已联系北京市计量检测科学研究院，一周内进行编号S-11-002的低温恒温槽就地现场检定。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名 日期:2022、08、30 |  |  |  |

可另附页