测量设备溯源抽查表

编号：0655-2021-2022

| 企业名称 | 大庆博润绿洲科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号/管理编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | 43792 | (0~300)㎜ | U=0.01㎜,k=2 | 三等量块 刀口形直尺 MPE:1.0μm | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.6.22 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | HC67571369991 | (0~16)MPa | Urel=0.6%,k=2 | 便携式压力校验仪0.02级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.5.26 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | BRLZ-16 | (25~50)㎜ | 量块:0.5μm+5×10-6(k=2.58) | U=1.2μm,k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.5.26 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | BRLZ-11 | (0~150)㎜ | ±0.03㎜ | 三等量块 刀口形直尺 MPE:1.0μm | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.7.8 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托中国航发南方工业有限公司计量实验室检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年 7月10日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。