测量设备溯源抽查表

编号：0086-2018-2022

| 企业名称 | 大庆华油石油科技开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 万能试验机 | MT190201 | WDW-10 | Urel=0.4%K=2 | 标准测力仪0.3级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.15 | √ |
| 质管部 | 超声波探伤仪 | 17041161 | MUT90 | Urel=0.2%K=2 | 探伤仪检定装置0.2级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.15 | √ |
| 质管部 | 压力表 | 1903511 | （0-60）MPa | 1,6级 | 数字压力校验仪0.05级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.15 | √ |
| 生产车间 | 百分表 | 8072412 | （0-10）mm | U=3.5μmK=2 | 光栅式指示表检定仪U=0.3μmK=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.15 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 7 月11 日~ 7 月 11 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。