附1：

砂浆保水率检测过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》及作业文件及仪器使用说明书和相关设备操作规范。

1.2、环境条件：环境温度：（10~30）℃；相对湿度：（20~65）%。

1.3、检测设备：电子天平，(0-2000)g, 校准不确定度 U=0.3g,(k=2)；

1.4、被测对象：砂浆保水率：（88%-98%）（按取样1000g换算为（880-980）g）

- 数学模型

2.1 计算公式：

砂浆保水率按照下列公式进行计算:

W=1-M4-M2α×M3-M1×100

公式中：

W    --- 砂浆保水率(%)

M1   ----  底部不透水与干燥试模质量（g）；

M2  ----  滤纸吸水前质量；（g）

M3  ----  试模、底部不透水片与砂浆总质量（g）

M4  ----  烘干后样品+盒子的总质量（g）

α  ----砂浆含水率）（%）

2.2数学模型：

ΔL=W

式中：Δw ----被测样含量检测结果

- -----被测样测得值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源：测量重复性引入的标准不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2；

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度，做A类评定测量：在电子天平正常工作状态下，同一组人，用同一台仪器，在相临近的时间内，对被测样品连续测量10次后计算得到10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L（g） | 922.2 | 922.1 | 922.3 | 922.1 | 922.2 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L(g) | 922.4 | 922.2 | 922.3 | 922.2 | 922.3 |

测得值的算术平均值：x=k=1nxkn＝922.23g

单个测量值的实验标准差：s=k=1nxk-x2n-1＝0.094g

被测量估计值（L(g)）标准不确定度分量u1：（L(g)为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=S=0.094g

3.2、测量设备引入的标准不确定度u2评定

依据电子天平的校准证书上，校准不确定度为U=0.3g,(k=2)，则：

u2=0.33=0.173g

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.094g |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.173g |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

uc=u12+u22 =0.20g

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ k·uc＝2×0.20g=0.40g

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.40g, k = 2

评定人：吴迪           审核：冒宇航