附3

测量过程有效性确认表

| 关键测量过程编号 |  | 001 | 测量过程名称 | 砂浆保水率检测过程 | 测量过程 规范编号 |  | YJHBCL-GF-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 实验室 | 测量项目 | 砂浆保水率 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：电子天平，测量范围(0-220)g, 校准不确定度U=0.3g,(k=2)。 测量方法：JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》及作业文件及仪器使用说明书和相关设备操作规范。 环境条件：温度：（10~30）℃；相对湿度：（20~65）% 测量软件：无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有五年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看电子天平，其校准日期均为2021年10月11日，溯源符合要求。 2、用比对法对测量过程进行有效性确认: （1）2022年1月24日，把样品用电子天平进行5次测量，计算得平均值：1=934.18g （2）2022年6月20日，把样品用电子天平进行5次测量，计算得平均值：2=934.42g 测量过程的不确定度为U＝040g, k = 2 En=0.42 E n≤=1时，测量过程有效。此E n=0.42<1，此测量过程有效。 确认人员：吴迪 日期：2022年6月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |