编号：0920-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | HLD-M6接地模块接地电阻测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质管部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 6Ω |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.3Ω |
|  |  | 公差T |  | ±1Ω |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 满足 |
| 数字万用表 HLD-003 |  |  | 量程×1档 0-200Ω |  |  |  | 0.13Ω |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HLD/MM-G-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | HLD/MM-G-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | （-20～55）℃，湿度要求：≯95%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 丁辉 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《HLD-M6接地模块接地电阻测量不确定度评定》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《高度控制测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《HLD-M6接地模块接地电阻测量过程监视统计记录表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《HLD-M6接地模块接地电阻测量过程监视质控图》附录D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视每月采用核查标准进行核查，并绘制平均值－标准偏差控制图，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022 年7 月17日    审核员：                企业部门代表：