长度尺寸测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：WS-M170408-MZ-02《进水管图》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择138mm长度样品

1.4测量仪器：用于尺寸测量的游标卡尺
1.5测量数学模型  
[image: image26.png]




[image: image2.wmf]y

———被测产品的尺寸


[image: image3.wmf]x

———卡尺的读数

2.最佳测量值

对管材重复测量
[image: image4.wmf]=

n

6次，

测得结果（
[image: image5.wmf]mm

）：

  138.00    137.98    138.02  138.02    138.00    138.04
    
[image: image6.wmf]01

.

138

=

=

å

n

x

x

i


3. 方差及灵敏系数
   
[image: image7.wmf])

(

)

(

)

(

2

2

2

x

u

x

y

y

u

C

¶

¶

=

                 
[image: image8.wmf]1

=

¶

¶

m

y

  


[image: image9.wmf])

(

)

(

x

u

y

u

C

=


4．标准不确定度评定

   测量读数值的不确定
[image: image10.wmf])

(

x

u

包括测量重复性引入的不确定度
[image: image11.wmf])

(

1

x

u

和卡尺误差引入的不确定度
[image: image12.wmf])

(

2

x

u


4.1重复性引入的不确定度
[image: image13.wmf])

(

1

x

u


     
[image: image14.wmf]0210

.

0

1

)

(

)

(

2

»

-

-

=

å

n

x

x

x

s

i

mm
     
[image: image15.wmf]00857

.

0

)

(

)

(

1

»

=

n

x

s

x

u

mm
4.2卡尺误差引入的不确定度
[image: image16.wmf])

(

2

x

u


    卡尺证书在138mm段上最大允许误差±0.02mm，估计均匀分布 


[image: image17.wmf]0115

.

0

3

02

.

0

)

(

2

»

=

=

k

a

x

u

mm
4.3测量读数值的不确定
[image: image18.wmf])

(

x

u



[image: image19.wmf]0143

.

0

)

(

)

(

)

(

2

2

2

1

»

+

=

x

u

x

u

x

u

mm
5．合成标准不确定度

   
[image: image20.wmf]0143

.

0

)

(

)

(

=

=

x

u

y

u

C

mm
6．扩展不确定度


[image: image21.wmf]0286

.

0

0143

.

0

*

2

)

(

)

(

=

=

×

=

x

u

k

y

U

c

mm
    取
[image: image22.wmf]mm

y

U

03

.

0

)

(

=

                   
[image: image23.wmf]2

=

k


7．结果报告


[image: image24.wmf]mm

y

U

y

Y

)

03

.

0

01

.

138

(

)

(

±

=

±

=

     
[image: image25.wmf]2

=

k

        
[image: image1.wmf]x

y

=


评定人：                                日期：2022.7.8
_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

