编号：0927-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 绝缘层厚度检测过程 型号360*0.50为例 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (1.20~1.50)mm |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.05 mm |
|  |  | 公差T |  | 0.30mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.03mm |
|  |  | 其他要求 |  | 国标规定：≥（1.4*0.9-0.1）mm |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准 不确定度 |  | 示值误差 |  | 其他计量 特性 | 是 |
| 1. 数字测量投影仪 |  |  | X轴：0-200mm |  | U=1µm k=2 |  | ±（3+L/200）µm |  | 分辨率0.001mm |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HB/MT-01-2022 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T2951.11-2008 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度（20～25）℃ 相对湿度（45～75）%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 汪蓉（培训合格上岗） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022  年07 月 22 日    审核员：                企业部门代表：