编号：0928-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 胶带断裂伸长率测试过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品质部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （100-180）% |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | / |
|  |  | 公差T |  | 80% |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | 标准规定试验机MPE: ≤±2% |  |  |  |  | 其他要求 | 配备试验机 MPE: ±1.0% |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 是 |
| 1. 电子万能试验机 |  |  | 0-500N |  | U=0.4% k=2 |  | ±1.0% |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | QY/MT-01-2022 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T30776-2014 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | （23±1）℃，（50±5）%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 梁成（培训合格上岗） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法正确. 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022  年 07  月 27   日    审核员：                企业部门代表：