[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0109-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：重庆泓美仪表有限责任公司 

审核员；                                       审核日期2022.07.22 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2021年外部顾客满意度98.%，已达标。无对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。
已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由行政部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。2021年未新增计量要求。通过测量管理体系的认证重庆泓美仪表有限责任公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面基本没有顾客投诉。企业组织机构没有变更，产品品种没有增加，产量进一步增加。
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查行政部编号QC-HM-C2021-01。计量目标与完成情况统计表， 2021 年度质量目标统计完成情况，质量目标“1、强检计量器具按周期送检率 100%；2、在用工作计量器具按周期送检率 97%、 3、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 95%；4、重要计量检测点计量器具 配备 96%、5、内部顾客满意度（内）满意度调查满意度≥96%、6、计量记录清晰度 确保清晰度 100%、7、测量过程失控发现及时性不超过一天、8、计量器具委托合格供方检定评定 100%，经统计，目标全部完成。 
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年04月15日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司董事长周洪勇主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代罗锦霞总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	  
否

	
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，综合办对主要外部供方进行了评价，查看了2021年12月17日对重庆市计量质量检测研究院的索证情况，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。现场检查编号254型号为LS-3B(15-25)mm的水表校验装置检定日期2020年11月30日(有效期3年)，状态标识完好。编号253型号为LS-3B(15-25)mm的水表校验装置检定日期2020年11月30日(有效期3年)，状态标识完好。

编号251型号为LS-3B(15-25)mm的水表校验装置检定日期2020年11月30日(有效期3年)，状态标识完好。该企业设备按A、B、C类管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。公司已制定《测量环境管理程序》。

查公司测量设备使用无环境要求公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中法定计量单位使用规范，没有出现非法定计量单位。

	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1计量确认
	有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。现场检查编号250型号LS-3B(15-25)mm的水表校验装置检定日期2020年11月30日(有效期3年)，确认标识完好。查编号为：252型号LS-3B(15-25)mm的水表校验装置检定日期2020年11月30日(有效期3年)，确认标识完好。编号：19024736型号为(0-1.6)MPa的压力表检定日期2022年03月23日，确认标识完好。检查验证过程符合要求。
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	已制定《测量过程控制程序》；行政部识别了《冷水水表压力试验测量过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。
已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1 测量不确定度


	已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。

具体见报告所附的不确定度评定原始记录。
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2022年01月18日的顾客满意度调查汇总表满意度为98％。
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	9
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3 测量管理体系审核


	公司2022年04月07日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，目前已整改完成。
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	抽查(冷水水表压力试验测量过程)对压力表的监视每月进行一次。
	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2022年04月9日完成纠正措施跟踪及有效性验证。上年度(审核生产部发现，编号252的LS-3B(15-25)㎜型水表校验装置（2020年11月30日经重庆市计量质量检测研究院检定有效期3年）并已确认有记录但在设备上未见标识。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款的要求。)现场检查这台设备已于2021年8月12日粘贴了标识，不符合项已关闭。

	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 


	行政部、生产部、技术部 、营销部
	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位，

企业强检计量器具为进出场物料称重和能源结算共3台件已全部检定。
	行政部
	否

	
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	该企业主要用能为电能2020年全年折合标煤6.7吨。
	行政部
	否

	14
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	该企业共有能源计量器具3台，已经进入测量设备台账。
	行政部
	否

	15
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	配备的电能表为0.5级水表为2.0级符合GB17167－2006的要求。
	行政部
	否

	16
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	能源计量器具的检定工作由当地的供电供水部门自行检定，
	行政部
	否

	17
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	因该企业为小型企业未做这些工作。
	行政部
	否

	18
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。
	行政部
	否

	21
	对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围
	产品的

销售
	抽查：与哈尔滨龙祥供排水工程有限公司签订的销售合同，签订时间2021年12月31日，合同号2021030001合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。
	营销部


	否


员：                                                       审核日期： 2022.07.22
 1 / 7

