编号：0081-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 卡瓦硬度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) | (60±2)HRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | HDQSA-114-50-18产品图样 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、被测参数的允差T=4HRC 导出测量设备最大允许误差：△允=T×1/3=1.33HRC 2、测量设备不确定度推导: =1.33×1/3≈0.44HRC 3、测量范围导出：洛氏硬度计测量范围（0～100）HRC，已经覆盖了测量要求的范围为（602）HRC。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 洛氏硬度计 0188 |  | HR150A | 1.5HRC 校准结果62.3HRC,误差+0.5HRC |  | YT-067-2022-0300069 | 2022.03.01 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～100）HRC,满足计量要求的测量范围（602）HRC要求。 2）测量设备的校准结果：62.6HRC,误差+0.5HRC，满足计量要求最大允许误差1.33HRC要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年03 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年08 月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |