测量设备溯源抽查表

编号：0081-2018-2022

| 企业名称 | 阜宁县宏达石化机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产与市场部 | 数字压力表 | 0608002 | CYF-100 （0-60）MPa | 0.25级 | 压力校验仪 0.025级 | 扬州天域计量测试有限公司 | 2022.7.1 | √ |
| 生产与市场部 | 内沟槽游标卡尺 | 160801 | （26-200）mm | ±0.03mm | 量块5等 | 扬州天域计量测试有限公司 | 2022.7.28 | √ |
| 质管部 | 数显布氏硬度计 | 9112484 | THBS-3000DA | ±2% | 标准布氏硬度块 U=0.9% k=2 | 扬州天域计量测试有限公司 | 2022.7.28 | √ |
| 生产与市场部 | 扭力扳手 | 582801 | （100-700）N.m | 5级 | 扭矩仪Urel=1.2×10-3 k=2 | 扬州天域计量测试有限公司 | 2022.7.28 | √ |
| 质管部 | 拉力试验 机 | 147 | WLYS-1000 | 1级 | 标准测力仪 0.3级 | 扬州天域计量测试有限公司 | 2022.7.28 | √ |
| 生产与市场部 | 压力表 | 0621637 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 压力表0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2022.2.21 | √ |
| 质管部 | 外螺纹顶径量规 | 1907094 | ETPD01 | U=6µm k=2 | 校准仪 U=1µm k=2 | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2022.3.17 | √ |
| 质管部 | 内螺纹顶径量规 | 1907095 | ITPD01 | U=6µm k=2 | 校准仪 U=1µm k=2 | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2022.3.17 | √ |
| 质管部 | 抽油杆螺纹塞规 | 1509 | B2-16 (5/8″) | 大径、中径U=2.6µm k=2 | 测长仪U=0.3µm k=2 | 安正计量检测有限公司 | 2022.3.17 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州天域计量测试有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司、安正计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查9份校准证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年08 月 02 日~08 月 02 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。