测量设备溯源抽查表

编号：0479-2021-2022

| 企业名称 | 江苏永钢集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 特钢公司 | 交流漏磁探伤仪 | 000888-2013 | CIRCOFUS RO180 6.145-000888 | ≤10% | 交直流钳形表U=0.1% k=2 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 2022.6.2 | √ |
| 特钢公司 | 热电偶 | 2072TT060070 | S | 1级 | 标准铂铑10-铂热电偶 一等 | 张家港市计量测试所 | 2022.7.8 | √ |
| 设备部 | 量块 | 93-2040 | （5.12-100）mm | 5等 | 量块 4等 | 张家港市计量测试所 | 2022.1.24 | √ |
| 设备部 | 精密压力表 | JM20204344 | 0-.6MPa | 0.4级 | 活塞式压力计0.05级 | 张家港市计量测试所 | 2022.1.26 | √ |
| 设备部 | 黑体炉 | 20-901038 | P1600B2 | U=3.9℃ k=2 | 辐射温度 ±（读数的0.3%+1）℃ | 江苏省计量科学研究院 | 2021.11.24 | √ |
| 设备部 | 数字压力计 | 21113010021 | ConST211/（-100～100）kPa | 0.2级 | 气体活塞式压力计 0.005级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2022.6.6 | √ |
| 炼钢二厂 | 一氧化碳报警器 | 210918945 | DF-8500 | ±10% | 一氧化碳检测报警器检定装置 Urel=1.5% K=2 | 张家港市计量测试所 | 2022.4.29 | √ |
| 检测中心 | 材料试验机 | R2784 | 3385H | 0.5级 | 标准测力仪 0.1级 | 张家港市计量测试所 | 2022.5.11 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认和量值溯源管理程序》（YG-S10-005）、《测量供方管理程序》（YG-S10-010），公司已建最高计量标准5项，测量设备由设备部（计量）负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托张家港市计量测试所、苏州市计量测试院、上海市计量测试技术研究院、钢研纳克检测技术股份有限公司、江苏省计量科学研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由各使用部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 7 月 26 日~ 7月 27 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。