编号：0092-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 管材断裂伸长率测试 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （370±20）% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管材》，管材断裂伸长率≥350%，转换为企业内控标准（370±20）% - 测量参数公差范围：T=±20%；△允≤1/3Ｔ =±20%×1/3=±6.7% ； - 2、测量设备的导出：XWW-20KN型 万能试验机 测量范围：0～1000% 最大允许误差±1%，满足计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 万能试验机 2932 |  | XWW-20kN型 |  | ±1% |  | HA2A4GD12045646 | 2022.5.7 |
| 计量验证记录 编号：2932 万能试验机 经2022.5.7校准，测量设备最大允许误差小于±1%，满足于测量过程最大允许误差±6.7%的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022年 5 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 7 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |