编号：0047-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | WCB材料C含量检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | C含量:≤0.3%控制（0.2-0.3）% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） WCB材料成份C含量检测控制在（0.2-0.3）%，T=0.1% 1． 测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）= T×1/3=0.033%（取1/3）； 测量设备校准不确定度推导： =0.033%×1/3=0.011% 2．测量范围推导：（0.2-0.3）%，测量范围向两边延伸为：（0.1-0.5）%, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 发射光谱仪/505025 |  | X-MET5000 |  | Urel=2.8% k=2 |  | HC2207260007 | 2022.7.26 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围C含量（0.0025-4.5）%，满足导出测量范围（0.1-0.50）%的要求； 2、测量设备校准不确定度：Urel=2.8% k=2（标样 C含量0.257%），转化为U=0.0072%满足导出校准不确定度U95允≤0.011%的要求； 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年7月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年8月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |