编号：0047-2018-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | WCB材料C含量检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | C含量 |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | 0.1% |  |  |  | 允许不确定度 |  | U95允≤0.01% |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1.发射光谱仪 |  |  | C:（0.0025-4.5）% |  | Urel=2.8% k=2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | DC-JS31 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 光谱仪操作规程 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | (20-30)℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 程启涛（经培训合格） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法(如果有)正确 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年8月8日            审核员：               企业部门代表：