测量设备溯源抽查表

编号：0949-2021-2022

| 企业名称 | 浙江惠美工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电接点压力表 | HMJ-26 | YX-100 | U=0.9%FS k=2 | 数字压力计：0.05级 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 质检部 | 数显外径千分尺 | HMJ-01 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块 3等 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 质检部 | 指针式 推拉力计 | HMJ-23 | NK-100 | 2.0级 | 专用砝码U=0.003g k=2 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 质检部 | 高度尺 | HMJ-14 | 0-300mm | U=0.01mm k=2 | 量块4等 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | HMJ-12 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块4等 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 质检部 | 超声波 测厚仪 | HMJ-02 | UM-3 | U=0.03mm k=2 | 标准厚度块U=0.005mm k=2 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 质检部 | 含水率测定仪 | HMGM-002 | AR971 | U=0.6% k=2 | 分析天平：1级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | HMJ-21 | 5m | ±1.3mm | 标准钢卷尺：U=0.5μm+5×10-7L k=2 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022.3.25 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托上海浩且计量检测有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 8 月5 日~ 8月5日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。