编号：0255-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 尾轴承座硬度测试 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量工艺部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (240~260)HBW |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±5HBW |
|  |  | 公差T |  | ±10HBW |  |  |  |  | 允许不确定度 | 0.6 |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  |  | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| - HB-3000C 布氏硬度计 |  |  | 8-650HBW |  | U=0.6 k=2 |  | ±2HBW |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | ZY/CL-01《尾轴承座硬度测量过程控制规范 》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《硬度计使用说明书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 《布氏硬度计操作规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 梁志波，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《尾轴承座硬度测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《尾轴承座硬度测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《尾轴承座硬度测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《尾轴承座硬度计测量过程均值控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制是否满足要求？ 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控？ 3. 测量过程不确定度评定方法是否正确？ 4．测量过程有效性确认方法是否正确，是否满足要求？ 5. 测量过程监视是否在控制限内？测量过程控制图绘制方法(如果有)是否正确？ 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：