附1:

JP-AFL25红外傅立叶半球辐射率、传热系数U值测定系统

光源能力电流测量过程不确定度评定报告

- 测量过程

- 1.1、测量方法：依据HNJP-ZD-202201《光源能力电流检测作业指导书》。

1.2、环境条件：温度（25±2）℃，相对湿度（40±3）%RH

1.3、测量设备：（0-10)A万用表，最大允许误差：U=0.05%,k=2

1.4、被测对象：能力电流:1.65±0.05A

1.5、测量过程：按照HNJP-ZD-202201《光源能力电流检测作业指导书》的方法实施检测，直接读取数据，记录检测结果。

- 数学模型

f=d

式中：f－能力电流检测结果；   d－能力电流读数值;

3、输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要为：测量重复性引入的标准不确定度分量u1；测

量设备引入的标准不确定分量u2；.

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定。

对测量重复性引入的标准不确定度分量进行A类评定。在万用表正常工作状态下，由相同的操作人员，用同一只万用表，在相临近的时间内，对同一个被测样品连续测量10次数据如下表1：

| 序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d（A） | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.65 |
| 序号n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d（A） | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 |

表1：重复性数据

测量值的平均值：

单个测得值的实验标准偏差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=s=0.00789A

3.2、测量设备引入的标准不确定度影响分量u2的评定

查万用表的校准证书，不确定度Urel=0.05%,k=2，则由测量设备引入的标准不确定度分量为：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总：

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.00789A |
| 标准不确定度u2 | 测量设备 | 0.00043A |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 则：

扩展不确定度U＝ kuc＝2×0.0079A＝0.016A

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.016A, k = 2             评定人：