编号：0866-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 氨氮水质在线自动分析仪泄露电流检验过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 泄露电流≤20mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 依据标准GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.测量参数公差范围：Ｔ=20mA 测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=20×1/3=±3.33mA 2.测量设备校准不确定度推导： =6.66×1/3=2.22mA 3.被测参数测量范围：泄露电流≤20mA，选用电流为（0-200）mA的数字万用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数字万用表/C210286235 |  | UT33B+ |  | ±0.2mA |  | 21004992538 |  | 2021.04.09（确认周期24个月） |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-200）mA，满足导出计量要求的测量范围≤20mA； 测量设备最大允许误差为±0.2mA，满足导出计量要求的最大允许误差±3.33mA； 测量设备的扩展不确定度为Urel=0.1%~0.3%（k=2），满足导出计量要求 U95允 =2.22mA的要求. 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022年3月 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字：企业代表签字： 审核日期： 2022 年 08 月 03日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |