受理编号：0551-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 7kg钛白粉称重 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 7kg±0.05kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 被测参数要求为7kg±0.05kg，导出测量范围为（0-10）kg。 - 导出计量要求：△允=T×（1/3-1/10）=0.1×1/5=0.04kg（取1/5）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 电子计价秤/D42 | ACS-15型 |  | ±0.0075kg |  | 2022LJJL-F203467 | 2022.5.17 |
| 计量验证记录 选择测量设备电子计价秤的测量范围为（0～15）kg，满足导出要求（0～10）kg的要求。 选择测量设备电子计价秤的准确度等级III级，其最大允许误差±0.0075kg；0.0075kg＜0.04kg，满足导出计量要求的要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年5月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备经过检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年7月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |