附1:

中密度纤维板含水率检测过程不确定度评定报告

- 测量过程

- 1.1、测量方法：依据GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。

1.2、环境条件：温度（0-40）℃，湿度≤70%RH

1.3、测量设备：木材水分测定仪，最大允许误差：±5%,不确定度：U=0.9%,k=2

1.4、被测对象：含水率4.0%-13.0%

1.5、测量过程：按照GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》实施检测，直接读取数据，记录检测结果。

- 数学模型

f=d

式中：f－含水率检测结果；   d－含水率读数值;

3、输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要为：测量重复性引入的标准不确定度分量u1；测

量设备引入的标准不确定分量u2；.

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定。

对测量重复性引入的标准不确定度分量进行A类评定。在木材水分测定仪正常工作状态下，由相同的操作人员，用同一只木材水分测定仪，在相临近的时间内，对同一个被测样品连续测量10次数据如下表1：

| 序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d（%） | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
| 序号n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d（%） | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |

表1：重复性数据

测量值的平均值：

单个测得值的实验标准偏差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=s=0.11%

3.2、测量设备引入的标准不确定度影响分量u2的评定

查木材水分测定仪的校准证书，不确定度U=0.9%,k=2，则由测量设备引入的标准不确定度分量为：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总：

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.11% |
| 标准不确定度u2 | 测量设备 | 0.45% |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 则：

扩展不确定度U＝ kuc＝2×0.46%＝0.92%

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.92%, k = 2

评定人：周青春