附1：

聚乙烯（PE)管材壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法： GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：游标卡尺（0~200）mm,最大允许误差±0.03mm，U=0.02mm（k=2）。

1.4、被测对象：公称壁厚：>2.0 mm～≤3.0mm，壁厚公差0.4mm。

1.5、测量过程：将被测管件稳固放置，将游标卡尺对准零位后，测量管材壁厚尺寸，读取游标卡尺示值即为管材壁厚尺寸，记录数据，计算平均值。

- 数学模型

ΔL=L                                     （1）

式中：ΔL ---管材壁厚测量结果；L----管材壁厚读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度；测量设备引入的标准不确定度。

3.1测量重复性引起的标准不确定度的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度。

做A类评定测量：在游标卡尺正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对被测试件连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L读数值mm | 2.60 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.64 | 2.64 |

各测量值的平均值 =2.628 mm

单个测量值的实验标准差：=0.014 mm

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： =S=0.014mm

3.2、测量设备引入的不确定度影响分量

依据游标卡尺校准证书，游标卡尺最大允许误差为±0.03mm，服从均匀分布，半宽a=0.03mm,取k=3，则：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.014mm |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.017mm |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u12+u22=0.022 mm

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.022mm＝0.044mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.044mm  k = 2

评定人：马钢