[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0959-2022
审核员现场审核记录

企业名称:中国石化集团南京化学工业有限公司
审核员：   秦雯   /郁周                             审核日期： 2022年 8月10 日 ~  8月12 日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	抽查生产技术部门领导、兼职计量员岗位说明书：计量职责和岗位分工清晰
	生产技术处
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	1、销售中心/物资部已组织识别企业测量要求、法律法规要求。建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。

2、销售中心/物资部在物料能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、等状况。

3、抽查销售中心2021年度《顾客满意度调查表》满意度98%高于公司制定的目标95%。
	销售中心

物资部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	储运部/环己酮一体化部、检维修部、动力部根据公司质量目标分解了质量目标，检查器具周检率、过程控制失效率均满足控制指标，指标准确可控。
	储运部/环己酮一体化部/检维修部
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查安全环保部培训计划、考核评价记录抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质。

安全环保部便携式报警器计量确认人员未经过信息化与计量中心测量管理

体系培训。

2、储运部、环己酮一体化部、检维修部、动力部计量确认人员经过信息化与计量中心测量管理体系培训。
	安全环保处/储运部/环己酮一体化部/检维修部/动力部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查储运部执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件受控，现行有效，其中《储运部原料收发存管理制度》只明确了各类数据的比对方式，但并未对比对结果的后续处理给出明确的说明。

建议：企业加强比对超差控制要求并闭环管理。

	储运部
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	抽查：储运部关键测量过程记录：记录1：2020年7月10日编号为JNHGS-CMS-29-25-2016-0-025-JL-006雷达物位计校准记录，该记录中未对使用的标准器具的准确度等级及编号进行填写。

建议：规范填写记录便于计量工作的溯源。

	储运部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查安全环保部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。单对设备的监视方法不正确。
1、查编号为2111DN-020的便携式报警器，南京市计量监督检测院出具的检定证书编号为第0125516-098，检定日期2021年12月9检定合格，有效期2022年12月8日。计量确认合格证日期为：2021年12月12日。

器具台账信息计量确认合格证编号2111DN-029与设备编号不一致。

2、查动力部器具编号为D400E18000电磁流量计，南京市计量监督检测院出具的校准证书，校准日期2022年6月29日。测量标准装置名称及技术参数超声流量计

准确度：0.25级。

3、查储运部器具编号为13261502南京市计量监督检测院出具的检定证书，检定日期2022年5月27日准确度等级符合0。2级，测量标准装置名称及技术参数超声流量计准确度：静态质量法水流量标准装

置测量范围（0.3-1600）t/h

准确度：0.05%。

	安环部/动力部/储运部
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查动力部器具编号为D400E18000电磁流量计，南京市计量监督检测院出具的校准证书，校准日期2022年6月29日，计量确认日期为2022年6月30日。

查苯化工部器具编号为6205353涡街流量计，南京市计量监督检测院出具的检定证书，检定日期2022年9月3日，计量确认日期为2022年9月4日。
查储运部器具编号为13261502南京市计量监督检测院出具的检定证书，检定日期2022年5月27日，计量确认日期为2022年5月28日。


	动力部/苯化工部/储运部
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	抽查储运部《测量过程及控制一览表》中氮肥区汽车衡称重过程关键测量过程。技术要求为：测量范围(0~100)t、允许误

差±50kg，测量设备的测量范围(0~100)t、允许误差±50kg；监视频次为

间断，监视方法：汽车衡比对。

编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。
	储运部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？


	7.3.1测量不确定度
	抽查记录编号为JNHGSYTH/cx-49-JL001磷肥区苯胺罐区汽车衡称重关键测量过

程不确定度评定方法:测量过程所使用的测量设备为SCS-100型电子汽车衡，最大称量100t，检定分度值e=20kg;该电子汽车衡在称量值为56t时，其称重示值的扩展不确定度U=38kg（k=2）。
	储运部
	否


 1 / 4

